DZA/22/2020					Sosnowiec, dnia

ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr ZO22/2020

Zwracam się zapytaniem ofertowym w sprawie:

Dostawy (sprzedaży wraz z transportem) półautomatycznych defibrylatorów (AED)

I. 	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Sosnowiec - 41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

reprezentowana przez:

Miejski Zakład Usług Komunalnych - 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe.

III.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.

IV.	NUMER POSTĘPOWANIA.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZO/22/2020. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

V.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień CPV: 33182100-0

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 sztuk półautomatycznych (semiautomatic) defibrylatorów (Automated External Defibrillator) z wraz z ukompletowaniem, zgodnie z wytycznymi ERC, z czego dwa winny posiadać klucz pediatryczny.

| Lp | Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne dla każdego defibrylatora |
| --- | --- |
| 1 | Półautomatyczny, prosty w obsłudze, działający według komend głosowych wydawanych przez urządzenie w języku polskim. |
| 2 | Wyposażony w minimum po jednym komplecie elektrod dla dorosłych lub elektrod uniwersalnych (dwa z czterech) i dwóch elektrod uniwersalnych (dwa z czterech). Elektrody jednorazowe, wymienne, o terminie przydatności minimum 24 miesiące. Przynajmniej dwa defibrylatory powinny posiadać w zestawie klucz pediatryczny zmniejszający napięcie dla potrzeb defibrylacji dzieci. |
| 3 | W zestawie każdego urządzenia: torba lub walizka na defibrylator oraz apteczka AED z wyposażeniem: maseczka do sztucznego oddychania, rękawiczki jednorazowe, golarka, nożyczki. |
| 4 | Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów: - półautomatyczny defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci (dwa z czterech urządzeń); - wyposażony w baterię zasilającą, z datą ważności minimum 24 miesiące; - zapas energii (pojemność) w pełni naładowanego defibrylatora – minimum 30 pełnych wyładowań lub 210 minut pracy, - wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o: - nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku; - wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia; - analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta); - gotowości urządzenia do pracy; - technicznej sprawności urządzenia lub jej braku. |
| 6 | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: a) algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. |
|  | b) czas ładowania defibrylatora (50-200 J) - do 8 sekund; czas terapii: nie dłużej niż 8 sekund od zakończenia ucisków klatki piersiowej |
|  | c) urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej wraz z terminem przydatności elektrod. |
|  | d) bezprzewodowa transmisja danych zapisu EKG i rejestru zdarzeń do komputera PC i/ lub poprzez kabel USB lub pendrive. Pamięć EKG: minimum 20 minut EKG ostatniego pacjenta oraz skrócony zapis danych poprzedniego pacjenta. Każdy aparat powinien być wyposażony w port podczerwieni, umożliwiający transmisję danych. |
| 7 | Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia; # wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601-2-4:2011/A1:2019-12 |
|  | b) odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu, nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy). |
|  | c) urządzenie przenośne, zainstalowane w torbie transportowej (posiadającej pasek) w całości ochraniającej defibrylator przed uszkodzeniem z możliwością przechowywania dodatkowej pary elektrod. |
|  | d) minimalna temperatura pracy od 0°C do +50 °C i wilgotność względna pracy w przedziale: 0%-95% (bez kondensacji). |
| 8 | Protokół energetyczny (energia wstrząsu) dla dorosłych w przedziale od 50 do 200 J. |
| 9 | Każdy defibrylator powinien posiadać potwierdzoną właściwymi badaniami odporność IP55, obciążenie minimum 200 kg i odporność na upadek na beton z wysokości przynajmniej 1 m. |
| 10 | Ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max 1,75 kg. |
| 11 | Szafka z oknem na AED wykonana z blachy o grubości min. 2 mm, malowana proszkowo, zamykana na łatwą do zerwania plombę, z alarmem świetlno-dźwiękowym po otworzeniu drzwiczek. Alarm zasilany baterią, dołączoną do kompletu. Boki szafki oznaczone symbolem AED w kolorze kontrastowym. Montaż do ściany za pomocą wkrętów dołączonych do kompletu. Tablica informacyjna w komplecie. |
| 12 | Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim, deklaracja zgodności CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych norm w języku polskim. |
| 13 | Gwarancja na każde urządzenie AED wydana przez producenta i serwis gwarancyjny w Polsce: minimum 8 lat. W tym okresie dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych, bez kosztów wymiany elektrod i baterii. Gwarancja na torbę transportową oraz szafkę minimum 24 miesiące. Data ważności (gwarancja) baterii: minimum 4 lata lub 200 wyładowań, od daty dostarczenia do Zamawiającego. Data ważności (gwarancja) elektrod (wszystkich, w tym dodatkowego zestawu): minimum 2 lata, od daty dostarczenia do Zamawiającego. |

V.1.   WYMAGANIA DODATKOWE.

Wykonawca dostarczy podnośnik będący przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego własnym transportem i na własny koszt .

W dniu dostawy Wykonawca bezpłatnie przeszkoli pracowników, wskazanych przez Zamawiającego.

- VI.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1, I piętro, pokój 20. Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2020 roku do godz. 1200.

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

nazwa ( firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

Miejski Zakład Usług Komunalnych 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

ZO 22/2020

Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) półautomatycznych defibrylatorów (AED)

nie otwierać przed dniem 12 marca 2020 roku, godz. 12:15

VII.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia 
do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

VIII.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena oferty musi obejmować pełny zakres dostawy określonej w niniejszym zapytaniu ofertowym        i zawierać wszelkie elementy niezbędne do jej wykonania, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie składniki, wpływające 
na ich poziom, w tym wszelkie składniki, określone bądź wynikające z postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym oraz bez dodatkowego ich wyszczególnienia.

IX. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                    I SPOSOBU OCENY OFERT:

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 
nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium/ami:

a) 	Cena - waga kryterium 80 % 	(max 80 pkt.)

Sposób obliczania wartości punktowej:

Kryterium „cena” - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cena min

Kc =-------   x 80

C bad

gdzie:

Kc – ilość punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad – cena oferty badanej

b) 	Okres gwarancji dla każdego urządzenia– waga kryterium 10 % (max 10 pkt.)

g bad

Kgu =-------   x 10%

g max

gdzie:

Kgu – ilość punktów w kryterium okresu gwarancji urządzenia

g bad – okres  gwarancji urządzenia oferty badanej

g max – najdłuższy okres gwarancji urządzenia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

c) 	Okres gwarancji dla baterii każdego urządzenia– waga kryterium 5 % (max 5 pkt.)

g bad

Kgb =-------   x 5%

g max

gdzie:

Kgb – ilość punktów w kryterium okresu gwarancji baterii każdego urządzenia

g bad – okres gwarancji baterii każdego urządzenia oferty badanej

g max – najdłuższy okres gwarancji baterii każdego urządzenia, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

d) 	Okres gwarancji dla elektrod każdego urządzenia– waga kryterium 5 % (max 5 pkt.)

g bad

Kge =-------   x 5%

g max

gdzie:

Kge – ilość punktów w kryterium okresu gwarancji elektrod każdego urządzenia

g bad – okres gwarancji elektrod każdego urządzenia oferty badanej

g max – najdłuższy okres gwarancji elektrod każdego urządzenia, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

X.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 
w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego; oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne  i opieczętowane pieczątkami  imiennymi. Załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty, muszą być podpisane przez w/w osoby, bądź przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, posiadające zakres udzielonego pełnomocnictwa, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną, fizyczną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Przy załączeniu do oferty pełnomocnictwa w formie kserokopii, kserokopia musi być potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają  wyłącznie Wykonawcę.

XI. 	INFORMACJE OGÓLNE:

-	Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza wynikająca z ustawy 	Prawo zamówień publicznych.

-  	Zamawiający powiadamia o wyniku postępowania i wyborze oferty na wniosek zainteresowanego 	Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu.

- 	Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania 	między innymi w przypadku, gdy:

● 	w postępowaniu nie wpłynęła minimum jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu,

●	cena najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 	zamówienia

●	bez podania przyczyny.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:

– 	Wojciech Kusy -w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - od poniedziałku do piątku 
	w godzinach: od 7:00 do 15:00,

- 	Katarzyna Majczak – w zakresie formalno-prawnym - od poniedziałku do piątku  w godzinach: 	od 7:00 do 15:00, tel. 32/291 79 22 wewn.  41.

XII. 	WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego.

XIII.	KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) 	administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec;

2) 	inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych jest Daniel Lechowicz, d.lechowicz@mzuk.sosnowiec.pl; numer telefonu: 505 038 643;

3) 	dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4)	odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) 	dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;

6) 	obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) 	w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) 	Wykonawca posiada:

− 	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

− 	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

− 	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− 	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO;

9) 	Wykonawcy nie przysługuje:

− 	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− 	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− 	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Z poważaniem

W załączeniu:

1.	Formularz ofertowy,

2.	Projekt umowy

Załącznik nr ZO22/2020

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

OFERTA

składana na potrzeby zamówienia pn.:

Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) półautomatycznych defibrylatorów (AED)

(pieczątka firmy)                                                                                                           (data)

Dane wykonawcy:

| pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| Kod i miejscowość |  |
| Ulica z numerem siedziby |  |
| województwo |  |
| telefony |  |
| fax |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres E-mail |  |
| Internet :http://pl (jeśli posiada) |  |
| adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej): |  |

MY NIŻEJ PODPISANI :

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr ZO22/2020.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za całkowitą cenę łączną:

netto 						.............................................. zł

słownie: ........................................................................................................................

podatek VAT ….. % 				............................... zł

słownie: ........................................................................................................................

ogółem cena z podatkiem VAT (brutto) 	............................................. zł

słownie: ........................................................................................................................

w tym:

| Defibrylator | Marka, typ | Producent | Cena jednostkowa NETTO (zł/kompletne urządzenie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr 1 | z kluczem pediatrycznym*/ bez klucza pediatrycznego* |  |  |
| Nr 2 | z kluczem pediatrycznym*/ bez klucza pediatrycznego* |  |  |
| Nr 3 | z kluczem pediatrycznym*/ bez klucza pediatrycznego* |  |  |
| Nr 4 | z kluczem pediatrycznym*/ bez klucza pediatrycznego* |  |  |

* niewłaściwe skreślić

2.	DEKLARUJEMY dostawę przedmiotu zamówienia w terminie: …………………….. (dni), liczonych od dnia podpisania umowy (nie więcej niż 30 dni).

3.	UDZIELIMY GWARANCJI :

| Dla każdego oferowanego urządzenia | m-cy (nie mniej niż 96 m-cy) |
| --- | --- |
| Dla baterii każdego oferowanego urządzenia | m-cy (nie mniej niż 48 m-cy) |
| Dla elektrod każdego oferowanego urządzenia | m-cy (nie mniej niż 24 m-ce) |

4.	OFERUJEMY DEFIBRYLATORY o następujących parametrach KAŻDY:

| Lp. | Wymagane parametry techniczno – użytkowe i pozostałe wymagania Zamawiającego | Wskazać : TAK lub NIE, albo odpowiednią wartość parametru (odpowiednio) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Półautomatyczny, prosty w obsłudze, działający według komend głosowych wydawanych przez urządzenie w języku polskim. |  |
| 2 | Wyposażony w minimum po jednym komplecie elektrod dla dorosłych lub elektrod uniwersalnych (dwa z czterech) i dwóch elektrod uniwersalnych (dwa z czterech). Elektrody jednorazowe, wymienne, o terminie przydatności minimum 24 miesiące. Przynajmniej dwa defibrylatory powinny posiadać w zestawie klucz pediatryczny zmniejszający napięcie dla potrzeb defibrylacji dzieci. |  |
| 3 | W zestawie każdego urządzenia: torba lub walizka na defibrylator oraz apteczka AED z wyposażeniem: maseczka do sztucznego oddychania, rękawiczki jednorazowe, golarka, nożyczki. |  |
| 4 | Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów: - półautomatyczny defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci (dwa z czterech urządzeń); - wyposażony w baterię zasilającą, z datą ważności minimum 24 miesiące; - zapas energii (pojemność) w pełni naładowanego defibrylatora – minimum 30 pełnych wyładowań lub 210 minut pracy, - wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o: - nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku; - wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia; - analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta); - gotowości urządzenia do pracy; - technicznej sprawności urządzenia lub jej braku. |  |
| 5 | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: a) algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. |  |
| 6 | b) czas ładowania defibrylatora (50-200 J) - do 8 sekund; czas terapii: nie dłużej niż 8 sekund od zakończenia ucisków klatki piersiowej |  |
| 7 | c) urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej wraz z terminem przydatności elektrod. |  |
| 8 | d) bezprzewodowa transmisja danych zapisu EKG i rejestru zdarzeń do komputera PC i/ lub poprzez kabel USB lub pendrive. Pamięć EKG: minimum 20 minut EKG ostatniego pacjenta oraz skrócony zapis danych poprzedniego pacjenta. Każdy aparat powinien być wyposażony w port podczerwieni, umożliwiający transmisję danych. |  |
| 9 | Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia; # a) wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601-2-4:2011/A1:2019-12 |  |
| 9.2 | b) odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu, nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy). |  |
| 9.3 | c) urządzenie przenośne, zainstalowane w torbie transportowej (posiadającej pasek) w całości ochraniającej defibrylator przed uszkodzeniem z możliwością przechowywania dodatkowej pary elektrod. |  |
| 9.4 | d) minimalna temperatura pracy od 0°C do +50 °C i wilgotność względna pracy w przedziale: 0%-95% (bez kondensacji). |  |
| 10 | Protokół energetyczny (energia wstrząsu) dla dorosłych w przedziale od 50 do 200 J. |  |
| 11 | Każdy defibrylator powinien posiadać potwierdzoną właściwymi badaniami odporność IP55, obciążenie minimum 200 kg i odporność na upadek na beton z wysokości przynajmniej 1 m. |  |
| 12 | Ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max 1,75 kg. |  |
| 13 | Szafka z oknem na AED wykonana z blachy o grubości min. 2 mm, malowana proszkowo, zamykana na łatwą do zerwania plombę, z alarmem świetlno-dźwiękowym po otworzeniu drzwiczek. Alarm zasilany baterią, dołączoną do kompletu. Boki szafki oznaczone symbolem AED w kolorze kontrastowym. Montaż do ściany za pomocą wkrętów dołączonych do kompletu. Tablica informacyjna w komplecie. |  |
| 14 | Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim, deklaracja zgodności CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych norm w języku polskim. |  |
| 15 | Gwarancja na każde urządzenie AED wydana przez producenta i serwis gwarancyjny w Polsce. W tym okresie dostawca sprzętu ponosić będzie wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych, bez kosztów wymiany elektrod i baterii. Gwarancja na torbę transportową oraz szafkę minimum 24 miesiące. |  |
| 16 | Dodatkowy zestaw elektrod (pożądany) |  |

5.	Oświadczamy, że w w/w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

6	Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.	Oświadczam, że będziemy dysponujemy osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami oraz posiadamy wszelkie uprawnienia do jego wykonywania.

8.	OŚWIADCZAMY, że jako Wykonawca:

- przetwarzamy dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach 
do oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO,

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- poinformowaliśmy osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO,

- poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych protokół wraz           z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty          i informacje składane przez wykonawców.

12.	OŚWIADCZAMY, że spełniamy wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności zapewniamy, że:

a) 	stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych,

b) 	dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,

c) 	dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,

d) 	systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,

e) 	połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem,

f) 	będziemy współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,

g) 	będziemy niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych,          a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.

13.	OŚWIADCZAMY, że prowadzimy dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na żądanie administratora udostępnimy wskazaną dokumentację.

14.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w zapytaniu ofertowym  i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej      z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

................................,dnia...............................................................................................................................

(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr ZO22/2020

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-20 Sosnowiec, Plonów 22/1

PROJEKT UMOWY NR

# ……………………………………………………………

zawarta w dniu …................………………………………… w Sosnowcu pomiędzy:

GMINĄ SOSNOWIEC

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

w imieniu której występuje

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1,

zwany dalej „Zleceniodawcą” reprezentowany przez:

Dyrektora –  Rafała Łydka

a

(w przypadku spółek prawa handlowego)

...........................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ..............................,   Wydział   ...........................................................

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy                       w wysokości …………..(dotyczy spółki

z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym

przez: ........................................................................................................................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ............................................ na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym………..…………... legitymującym się dowodem osobistym (seria i  numer).............................,  posiadającym REGON: ............................ i NIP: ...............................................,

(w przypadku spółki cywilnej)

………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym …………………………, legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ................ ……… wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,……… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  ……………… zamieszkałym  ………………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej  przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą .............................posiadającym REGON ……………………………… i NIP ………

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład 
w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

1..........................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ............................... Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał  zakładowy  w  wysokości     ………………..  (dotyczy spółki z  o.o.  i  spółki :akcyjnej), opłacony w całości/ w  części  (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez:..........................................

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2. ………………………, prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod nazwą …………. zam. …………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki, posiadającym REGON:.................. i NIP: .........................,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia                     i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr ….......... 
z dnia:................………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)   	……………………………………….................

2)	……………………………………………….

zwanym/ą dalej „Zleceniobiorcą”.

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy oddzielnie „Stroną”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: ZO22/2020, Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

1. 	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu 4 sztuk defibrylatorów wraz 
z ukompletowaniem, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2. 	Wykonawca gwarantuje, że:

a) 	Dostarczony asortyment w ramach realizacji zamówienia jest produkowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu I-go gatunku, posiadający instrukcję obsługi w języku polskim

b)	Dostarczony wyrób medyczny objęty przedmiotem umowy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186)

3. 	Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik do umowy.

4. 	Wykonawca oświadcza, że wszystkie defibrylatory wraz z ukompletowaniem spełniają wszystkie wymagania i warunki wskazane w zapytaniu ofertowym znak ZO22/2020.

5. 	Wykonawca wykona dostawę własnymi siłami bez udziału podwykonawców* / z udziałem podwykonawców…………………………………, którym zamierza powierzyć wykonanie ............................

6. 	W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, 
w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały 
w związku z powierzeniem wykonania części zamówienia oraz za zapłatę podwykonawcy 
za zrealizowany zakres umowy wynikający z ust. 5.

7. 	W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się 
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia W takim przypadku wniosek o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne 
i mają zastosowanie § 1 ust. 8 i ust. 9.

8. 	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i cześć zamówienia, która zamierza powierzyć do wykonania.

9. 	Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie z ust. 8 daje prawo Zamawiającego do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i prawem do naliczenia kary umownej zgodnie z § 4 ust. 1 litera b) umowy.

§ 2

1. 	Dostawa defibrylatorów wraz z ukompletowaniem w ramach zamówienia nastąpi w ciągu …………………………………dni od dnia zawarcia umowy.

2. 	Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego: 41-200 Sosnowiec, 
ul. Plonów 22/1. Dostawa winna być zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 14:00.

3. 	Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie rozładunek i wniesienie asortymentu 
do pomieszczenia wskazanego przez pracowników Zamawiającego. Realizacja dostawy odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu z Wojciechem Kusym.

4. 	Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie w formie protokołu odbioru dostawy, dokonane przez wskazanego w ust. 3 pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia.

5.	Wszelkie koszty związane z dostawą oraz wniesieniem asortymentu ponosi Wykonawca.

6. 	Do czasu odbioru dostawy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca.

7. 	W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod warunkiem, iż parametry techniczne nie są gorsze (identyczne lub lepsze) od pierwotnie zaoferowanych, a cena pozostaje bez zmian.

8. 	W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego sprzętu.

9. 	Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę oferowanego sprzętu. 
W zaistniałym przypadku Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia zaoferowanego sprzętu zgodnego z treścią oferty.

§ 3

1.	Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie netto …………. zł., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT
 w wysokości … %, daje kwotę ……..….... zł. brutto (słownie złotych brutto:……….........00/100).

2. 	Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu i odbiorze oraz pierwszym uruchomieniu przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej jednej faktury na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego i protokołu pierwszego uruchomienia.

3 	Zaleca się dostarczenie Zamawiającemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia podpisana protokołu odbioru końcowego i protokołu pierwszego uruchomienia.

4. 	Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku gdy wady są istotne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

5.	Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem 
na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

6.	W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający odmówi 
jej przyjęcia.

7. 	Faktura VAT powinna być wystawiona:

7.1	„Nabywca towaru" – Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20; NIP: 644 - 345 - 36 – 72.

7.2	„Odbiorca towaru/Płatnik" - Miejski Zakład Usług Komunalnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1,

a następnie przedłożona na wskazany adres korespondencyjny Zamawiającego.

8. 	Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. 	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem ewentualnej cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.

10.	Jakiekolwiek rozporządzenie lub obciążenie wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać potrąceń.

11	Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidłowego adresata dokumentu (faktury) należy dokonać wyboru rodzaju adresu PEF: NIP 6442990698. W przypadku składania faktur elektronicznych zapisy dotyczące faktur zwykłych stosuje się odpowiednio.

12. 	Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

13. 	Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma być dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku  Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego

14. 	Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie  art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.

15. 	Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw 
dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek 
za opóźnienie w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

16. 	Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności, 
o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

17. 	Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia 
w płatności, z zastrzeżeniem ust. 15.

§ 4

1.  	Jeżeli opóźnienie realizacji dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:

a)	 w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 
w realizacji umowy po terminie wskazanym w § 2 ust. 1. Wysokość kary nie może przekroczyć 8% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 8% wartości brutto umowy Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z prawem naliczenia kary umownej określonej w § 4 ust. 1 lit. b umowy.

b)	w wysokości 10% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

c) 	w wysokości 10% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1, gdy Wykonawca wypowie umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam.

2. 	Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zapisów umowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 5 i 6.

3. 	Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

4. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz do obciążenia Wykonawcy karami umownymi określonymi w ust. 1, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy, działania na szkodę Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego.

5. 	Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury lub faktur wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

§ 5

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ...... miesięcy na każdy defibrylator,
……m-cy na baterie każdego urządzenia oraz ……………..miesięcy na elektrody każdego urządzenia i ....... miesięcy na torbę transportową oraz szafkę, liczony od dnia kompletnej dostawy przedmiotu zamówienia, oraz gwarantuje, że data ważności baterii i elektrod wyniesie ….. miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

2. 	Termin obowiązywania gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, protokołu odbioru dostawy, który jest opracowany na podstawie wykonanej dostawy.

3. 	W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne serwisy gwarancyjne i przeglądy okresowe, bez kosztów wymiany elektrod i baterii.

4. 	W okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie będzie odbierany przez Wykonawcę z obiektu wskazanego przez Zamawiającego.

5. 	Wykonanie działań wynikających z gwarancji nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku braku możliwości terminowego usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się we wskazanym terminie dostarczyć Zamawiającemu sprawny sprzęt zastępczy, funkcjonalnie nie gorszy od uszkodzonego.

6. 	W przypadku gdy działania wynikające z gwarancji nastąpią w terminie 28 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy) Wykonawca w terminie 10 dni roboczych dostarczy fabrycznie nowy reklamowany asortyment. Przekroczenie 10 dniowego terminu dostarczenia nowego reklamowanego asortymentu będzie skutkowało naliczeniem kary umownej określonej w § 4 ust. 2.

7.	Zgłoszenia uszkodzeń dokonywane będą przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą 	elektroniczną.

8. 	Zgłoszenia o awarii przyjmowane są :

- telefonicznie pod numerem: ......................................

- e-mail …………………...

9. 	Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego asortymentu 
i bezzwłocznej jego wymiany na wolny od wad.

10. 	Przedłuża się okres gwarancji o każdorazowy czas naprawy (tj. od dnia zgłoszenia awarii - do dnia zakończenia naprawy).

11. 	Serwis gwarancyjny na zakupiony defibrylator świadczony będzie przez autoryzowany punkt serwisowy producenta wg książki (karty) gwarancyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. 	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy defibrylatora dokumentację określającą zasady( warunki) świadczeń usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

§ 6

Wykonawca zabezpieczy obecnie i w przyszłości Zamawiającego przed wszelkimi działaniami 
lub roszczeniami osób trzecich związanymi z naruszeniem patentów, praw autorskich i pokrewnych, zarejestrowanych wzorów lub innych praw z tytułu użytkowania sprzętu przez Zamawiającego.

§ 7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowo – prawne.

§ 8

- Zamawiający ustanawia Wojciecha Kusego osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy:

2. 	Wykonawca ustanawia …………………………........…. osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy, tel. ……………., email: ……….............................................…….  .

3. 	Zmiany osób koordynujących, to jest osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy nie stanowią zmiany umowy wymagającej dla swej ważności  aneksu.  W takim wypadku strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, to jest w terminie 7 dni od ich zaistnienia, pisemnego powiadomienia drugiej strony o tych zmianach.

4.	Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron, oraz osób uczestniczących w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy 
o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”.

5.	Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 4 informacje określone 
w art. 14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków informacyjnych względem tych osób.

§ 9

1.	Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.

2.	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności:

a)	zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

b) 	zostanie ogłoszona likwidacja lub wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c)	Wykonawca dostarczył przedmiot umowy nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył termin realizacji umowy o 7 dni i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami.

4.	Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie, w tym kara umowna, za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

5.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

6.	W  przypadku  odstąpienia  od  umowy, Zamawiający zachowuje  prawo  naliczania  i egzekucji kar umownych

§ 10

1. 	Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:

a)	w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;

b)	w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia;

c)	w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym;

d)	wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę przedmiotu umowy na inny, 
o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia;

e)	w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia  losowego wywołanego przez   czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian;

f)	zmiany obowiązującej stawki VAT z zachowaniem kwoty brutto wynikającej z realizacji umowy.

3.	Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: zmiana danych teleadresowych, zmiana 	osób uprawnionych do realizacji umowy i  wskazanych do kontaktów między Stronami.

§ 11

- Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 
10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami ), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy oraz dokonania weryfikacji kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia za czynności związane z realizacją niniejszej umowy w związku ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach zatrudniania osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia.

- Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie  i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

- Zamawiający po wykorzystaniu w celu określonym umową zobowiązuje się usunąć powierzone do przetwarzania dane osobowe w sposób trwały i bezpieczny w każdej z form w jakiej zostały one przekazane.

- Zamawiający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez Wykonawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki 
i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.

- Zamawiający nie może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Wykonawcę danych osobowych innym podmiotom.

- Zamawiający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zamawiającego powierzonych danych osobowych.

§ 12

1. 	Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego.

3. 	Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

4. 	W przypadku zaistnienia sporu między stronami niniejszej umowy będzie on rozpoznawany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5 	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. 	Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

1) 	dokumentacja postępowania wraz z ofertą Wykonawcy, będąca w posiadaniu Zamawiającego.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY